# Утверждены

Министерством

транспортного строительства

30 июля 1981 года

Согласованы

с ЦК профсоюза рабочих

автомобильного транспорта

и шоссейных дорог

21 апреля 1980 года

ПРАВИЛА

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИЯХ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Срок введения в действие

1 июля 1982 года

"Правила техники безопасности при работе в лабораториях дорожно-строительных организаций" разработаны Союздорнии Минтрансстроя.

Внесены Государственным всесоюзным дорожным научно-исследовательским институтом (Союздорнии) Министерства транспортного строительства.

Вновь.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящие Правила обязательны для центральных лабораторий дорожно-строительных трестов и управлений строительства, заводских лабораторий, контрольных постов строительных управлений и других специализированных дорожных подразделений Главдорстроя и Главзапсибдорстроя Министерства транспортного строительства.

1.2. При введении новой технологии работ, применении новых химических материалов, машин, оборудования, аппаратуры и приспособлений, для которых настоящими Правилами не предусмотрены требования безопасности производства работ, следует разрабатывать местные инструкции и указания. Такие инструкции и указания должны согласовываться с территориальной технической инспекцией профсоюза и утверждаться главным инженером дорожной организации.

1.3. Организация работ по созданию безопасных и безвредных условий труда и обеспечению строгого соблюдения правил и норм техники безопасности в лабораториях должна возлагаться на начальника лаборатории, а по отдельным участкам на их руководителей.

Начальник лаборатории обязан вести систематическую работу по улучшению и оздоровлению условий труда, по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников лаборатории.

1.4. Лаборатория должна проводить свою работу под непосредственным руководством главного инженера дорожно-строительного треста, управления строительства, строительного управления и других специализированных дорожных подразделений.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12.0.004-79 Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N 2797 с 1 июля 1991 года введен в действие ГОСТ 12.0.004-90.

1.5. К работе в дорожно-строительных лабораториях следует допускать лиц не моложе 18 лет, прошедших инструктаж и обучение по охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 ССБТ. "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения".

1.6. Содержание материалов по изучению безопасных методов работы и продолжительность практического обучения должны устанавливаться начальником лаборатории с учетом специальности обучаемого и выполняемых им работ.

В числе материалов, подлежащих изучению, должны быть предусмотрены:

свойства веществ и материалов, поступающих в лабораторию для проведения опытов или контроля качества, особенно их токсичность, огне- и взрывоопасность;

опасные моменты при проведении работ в лаборатории;

профессиональные вредности и методы борьбы с ними;

санитарно-гигиенические условия работы;

средства индивидуальной защиты при работе с веществами и материалами, имеющимися в лаборатории;

противопожарные инструкции, пожарный инвентарь и способы пользования ими;

меры первой (доврачебной) помощи при отравлениях, ожогах, поражениях электрическим током и при других несчастных случаях.

1.7. Работающие в лабораториях должны подвергаться при поступлении на работу предварительному, а затем периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом Минздрава СССР N 400, 1969 г. "О проведении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров трудящихся".

1.8. Лаборатории должны быть обеспечены помещениями, оборудованием, инвентарем, приборами и материалами согласно перечню рекомендуемого основного оборудования и приборов для лабораторий, приведенному в "Положении о лабораториях в организациях Главдорстроя Министерства транспортного строительства", утвержденном Главдорстроем Минтрансстроя 4.12.70 г. Помещения лабораторий должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, иметь естественное и искусственное освещение, соответствующее требованиям главы СНиП "Естественное и искусственное освещение", исправно работающие системы отопления и вентиляции, внутренний водопровод или емкость для хранения воды и канализацию (или сточную ванну). Помимо общей приточно-вытяжной вентиляции лабораторные помещения должны быть оборудованы вентиляционными устройствами для отсоса воздуха из вытяжных шкафов.

1.9. Сточные воды дорожно-строительных лабораторий должны сливаться в места, предварительно согласованные с местной эпидемиологической станцией. Сточные воды, содержащие токсические вещества, должны быть предварительно обезврежены.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12.1.005-76 Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388 с 1 января 1989 года введен в действие ГОСТ 12.1.005-88.

1.10. Воздухообмен в лабораторном помещении должен быть рассчитан так, чтобы фактические концентрации вредных веществ в воздухе рабочих помещений не превышали предельно допустимых концентраций, указанных в ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. "Воздух рабочей зоны". Приточно-вытяжная вентиляция во всех помещениях должна включаться за 20 мин до начала работы и выключаться по окончании работы.

1.11. Оборудование лабораторий должно размещаться так, чтобы оно было доступно для осмотра и проведения на нем опытов. Между отдельными приборами, машинами, аппаратурой и стенами должны быть проходы шириной не менее 1 м.

Инструкции по обслуживанию оборудования (прессов, мешалок, дробилок и др.), работе с ним и технике безопасности должны быть вывешены на видном месте около прибора.

1.12. Организация рабочих мест в лабораториях должна обеспечивать удобство и безопасность выполнения лабораторных работ при минимальной затрате труда на переноску проб, образцов и приборов. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. Работники дорожно-строительных лабораторий, выполняющие какие-либо работы на АБЗ, ЦБЗ или участках строительства дорог, должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности, утвержденными для данных участков работ.

1.13. Работающие в лаборатории до начала эксперимента, исследования и т.д. должны хорошо ознакомиться со свойствами веществ, с которыми придется иметь дело, и необходимыми условиями безопасного проведения опыта.

1.14. При работе с химическими веществами запрещается:

использовать вещество без этикеток на емкости;

оставлять какие-либо вещества в посуде без соответствующей надписи на ней;

оставлять посуду не промытой от токсических веществ;

пробовать вещества на вкус и запах непосредственно из емкостей, в которых они транспортируются и хранятся.

1.15. При необходимости определить запах вещества, его следует поместить в небольшой сосуд, а затем нюхать издали, направляя к себе воздух от сосуда движением руки.

1.16. При приготовлении реактивов необходимо убедиться в соответствии их состава требованиям проводимого анализа или опыта.

1.17. Оборудование, приборы и механизмы, при работе которых создается шум или выделяется пыль, должны быть, по возможности, вынесены в помещение, изолированное глухими пыле- и звуконепроницаемыми переборками, с общей приточно-вытяжной вентиляцией и аспирацией от каждого пылящего места.

Для защиты работающих от вредного воздействия шума и пыли, не поддающихся ликвидации, должны выдаваться индивидуальные защитные средства: антифоны, противошумы, респираторы и др.

1.18. При всех работах в лаборатории, связанных с выделением пыли (при измельчении каменных материалов, просеивании песка и др.), а также при отборе проб в пыльных условиях следует работать в респираторах, руки защищать перчатками, а глаза пыленепроницаемыми очками.

1.19. Стационарное лабораторное оборудование, создающее вибрацию должно быть установлено на прочные фундаменты и иметь виброизоляцию, ограничивающую передачу вибрации на грунт, рабочее место и стены помещения.

1.20. Применяемые в лабораториях химические реактивы и материалы должны соответствовать установленным на них ГОСТам, ТУ и иметь аналитические паспорта. Работа с химическими веществами, не имеющими паспортов, допускается только с разрешения органов санитарного надзора и главного инженера дорожной организации после соответствующего санитарно-гигиенического заключения.

1.21. В помещениях лаборатории запрещается:

курить;

мыть полы и столы керосином, бензином и другими органическими растворителями, за исключением случаев, специально предусмотренных инструкцией;

сушить какие-либо предметы на отопительных приборах;

убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах;

оставлять на рабочем месте пропитанные горючими веществами тряпки (концы) и бумагу;

хранить в рабочих помещениях какие-либо вещества, состав которых неизвестен.

1.22. Во всех лабораториях для оказания помощи при несчастных случаях должны быть аптечки с набором необходимых медикаментов, включающих нейтрализующие вещества (растворы соды, борной кислоты, йодная настойка, ацетон, нейтральное мыло, мазь от ожогов, вата, бинты и др.). Работающие должны быть обучены правилам и практическим приемам оказания первой медицинской помощи. На видном месте должна быть вывешена табличка с адресами и номерами телефонов ближайших медицинского и пожарного учреждений.

1.23. Администрация дорожной организации обязана снабжать работающих в лабораториях средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минтрансстроя от 16 ноября 1976 г. N 234 "О нормах бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим организаций и предприятий Министерства транспортного строительства".

Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты должны быть проверены, а работающие в лабораториях проинструктированы о порядке пользования ими.

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ,

ОГНЕ- И ВЗРЫВООПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

### Едкие и токсические вещества

2.1. Едкие (агрессивные, вызывающие химические ожоги) вещества (кислоты - соляная, азотная, серная; хромовый ангидрид и др., а также концентрированные растворы щелочей - едкий натр, едкий калий и растворы аммиака, щелочь), попадая на открытые участки тела, вызывают ожоги.

При любых работах с едкими веществами работающие в лаборатории должны пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а при необходимости - резиновыми фартуками, резиновыми сапогами и противогазами.

2.2. Бутыли с едкими веществами, кислотами и щелочами следует хранить в исправных корзинах или обрешетках, переносить только вдвоем или перевозить на специальной тележке. Переносить бутыли на спине или в обхват запрещается.

2.3. Переливать кислоту и щелочь из бутылей в мелкую тару необходимо при помощи сифона или специальными пипетками с резиновой грушей.

2.4. Для приготовления растворов серной кислоты ее необходимо вливать в воду струей при непрерывном перемешивании.

Вливать воду в серную кислоту запрещается.

2.5. Растворять щелочи необходимо путем медленного добавления в воду небольших порций вещества при непрерывном перемешивании; сухую щелочь следует брать только щипцами. Растворять кислоты и щелочи необходимо в термостойкой посуде.

2.6. Разлитые кислоты и щелочи необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать и лишь после этого проводить уборку.

2.7. Во избежание загрязнения воздуха помещений лаборатории вредными газами и парами концентрированные растворы кислот (серной, азотной, соляной и др.) следует хранить в специальных сосудах с притертыми пробками и с притертыми колпачками поверх пробок.

2.8. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать раздельно в специальную посуду и после нейтрализации сливать в канализацию или место, специально отведенное для этой цели.

2.9. Применять серную кислоту в вакуум-эксикаторах в качестве водопоглощающего средства запрещается.

2.10. При мойке посуды хромовой смесью необходимо остерегаться попадания смеси на открытые участки тела.

2.11. При попадании на тело едкой щелочи необходимо промыть пораженное место сильной струей воды, а затем нейтрализовать борной или уксусной 2%-ной кислотой.

При попадании на тело концентрированных кислот следует промыть пораженное место струей воды и нейтрализовать содой.

2.12. При работе с каустической содой запрещается:

брать каустическую соду руками;

дробить, транспортировать и приготовлять раствор каустической соды вручную;

работать без спецодежды (защитные очки, рукавицы, сапоги, комбинезон).

2.13. При попадании каустической соды на кожный покров следует обмыть пораженный участок кожи струей воды, затем сделать примочку из 5%-ного раствора уксусной кислоты, а при попадании ее в глаза немедленно промыть их струей воды, затем закапать 2%-ный раствор новокаина или 0,5%-ный раствор дикаина.

2.14. При пользовании веществами, обладающими токсическими свойствами, следует иметь их минимальное количество, необходимое для выполнения разового задания и не превышающее сменной потребности.

2.15. При работах, связанных с выделением вредных газов и паров в полевых условиях, необходимо пользоваться переносными малогабаритными вытяжными устройствами.

2.16. Все работы, связанные с разогреванием, разгонкой, экстрагированием и приготовлением компонентов и составов из веществ, обладающих токсическими свойствами, должны производиться в вытяжном шкафу. Использовать вытяжные шкафы с отсутствующей тягой запрещается.

Створки (дверцы) вытяжных шкафов во время работы следует держать опущенными, с небольшим зазором внизу для тяги; открывать их разрешается только во время обслуживания приборов и установок. Конструкция створок должна обеспечивать надежное фиксирование их в приподнятом положении.

2.17. Размол, дробление, растирание, измельчение вредных веществ, а также материалов, в которых они могут содержаться, должны производиться в специально приспособленных для этих операций приборах и установках. Эти приборы и установки должны быть закрыты и должны исключать возможность распыления вредных веществ в окружающую среду.

В малых количествах твердые вредные вещества должны измельчаться в закрытых ступках и взвешиваться в специально предназначенной посуде, обязательно в вытяжном шкафу.

2.18. При работе с вредными веществами необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены, обязательно пользоваться спецодеждой, после окончания работ мыть руки и прополаскивать рот.

### Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) и поверхностно-активные

вещества (ПАВ)

2.19. Приготовление ПБВ и асфальтобетонных смесей на их основе в лабораторных условиях должно производиться при включенной приточно-вытяжной вентиляции с 10 - 15-кратным воздухообменом в час.

Весы следует располагать в вытяжном шкафу.

2.20. Гидравлические прессы для формования образцов и мешалки для приготовления смеси с ПБВ должны находиться под вытяжными зонтами.

2.21. Пробу раствора дивинил-стирольного термоэластопласта (ДСТ) необходимо отбирать металлическим стаканом вместимостью 1 л, укрепленным на рукоятке длиной 1, 1,5 м, через специальный клапан, предусмотренный на крышке стакана.

2.22. В случае попадания на открытую поверхность тела ПБВ необходимо удалить их чистой ветошью, смоченной керосином, а затем смыть теплой водой с мылом.

2.23. Запрещается нагревание поверхностно-активных добавок (ПАВ) до температуры свыше 80 °C, так как это может вызвать дополнительную загазованность помещений.

2.24. Горячие смеси с ПАВ запрещается готовить вне вытяжных шкафов или мешалок с вытяжным зонтом.

Температура битума при введении добавок ПАВ, содержащих воду, должна быть не более 95 °C.

2.25. Необходимо не допускать попадания ПАВ на незащищенные участки кожи. Попавшие на кожу водорастворимые добавки (катамин, катапин) следует немедленно смывать сильной струей воды с нейтральным мылом. Добавки типа высших алифатических аминов необходимо сначала снять с помощью растворителя (керосин, бензин), не втирая в кожу, а затем смыть водой с нейтральным мылом.

2.26. Лица, страдающие кожными заболеваниями или воспалением слизистой оболочки глаз, к работам с ПАВ и ПБВ не допускаются.

### Каменноугольные дегти и пеки

2.27. Доставлять деготь в лабораторию необходимо в металлической таре, оборудованной крышкой, пек - в любой таре, исключающей его распыление.

2.28. Работать с каменноугольными дегтями и пеками необходимо в брезентовых рукавицах, герметичных очках и респираторе. Следы дегтя следует удалять с кожи тела тампоном, смоченным вазелиновым маслом (но не вазелином).

2.29. Асфальтобетонные смеси с дегтями и пеками разрешается готовить только в вытяжном шкафу или мешалке с вытяжным зонтом.

2.30. Дробление пеков, размол и смешивание в сухом виде с другими веществами должны производиться механическим путем с применением герметически закрывающихся механизмов или аппаратов. Во избежание образования пыли пеки следует в течение всей работы с ними смачивать водой.

2.31. Все работы с пеками или веществами, содержащими пек, должны производиться преимущественно в ночное время или при отсутствии прямого воздействия солнечного света.

2.32. Лица, страдающие кожными заболеваниями и заболеваниями глаз, к работам с пеками и дегтями не допускаются.

### Битум и асфальтобетонные смеси

2.33. Пробы битума из битумных котлов следует отбирать в сухую металлическую посуду с крышкой, медленно открывая кран, остерегаясь ожога горячим битумом.

Запрещается отбирать пробы битума без рукавиц, защитных очков и спецодежды (халат, фартук и др.). При отборе пробы необходимо стоять с наветренной стороны.

2.34. Нагревать битум до рабочей температуры следует в исправных металлических или фарфоровых чашках либо кастрюлях на электроплитках закрытого типа с асбестовой прокладкой или песчаных банях в вытяжном шкафу.

Расстояние от уровня битума до края чашки, кастрюли и т.п. должно быть не менее 8 - 10 см. Плитку для нагрева необходимо устанавливать в поддон с песком.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 4333-48 Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.1987 N 2911 с 1 июля 1988 года введен в действие ГОСТ 4333-87.

2.35. При нагреве вязких битумов в тигле для определения температуры вспышки и воспламенения необходимо следить за скоростью повышения температуры в соответствии с ГОСТ 4333-48 "Метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле".

Пламя зажигательного приспособления следует подносить к битуму осторожно, через каждые 2 °C повышения температуры. Температуру необходимо контролировать с помощью термометра, установленного в нагреваемый битум.

На лицо необходимо надевать защитную маску.

2.36. При выпаривании битума следует не допускать его выброса и разбрызгивания из подогреваемой посуды.

2.37. При разжижении битума растворителями его необходимо охлаждать до температуры не выше 100 - 110 °C. Работа должна проводиться в вытяжном шкафу.

2.38. Перед началом введения растворителя емкость с битумом должна быть снята с нагревательного прибора; все остальные нагревательные приборы, находящиеся в вытяжном шкафу, должна быть выключены.

2.39. Лабораторное оборудование (гидравлический пресс для формования образцов асфальтобетона, термостат и др.) должно находиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

2.40. При отборе проб асфальтобетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала необходимо пользоваться переносной лестницей или специальной площадкой со сплошным настилом.

2.41. Отбор образцов-вырубок из покрытия следует производить с помощью пневмолома или перфоратора, а цилиндрические керны - с использованием буровой установки.

2.42. Тушение загоревшегося битума должно производиться сухим песком, углекислотным огнетушителем, кошмой.

Применение воды в этом случае недопустимо.

2.43. В случае попадания горячего битума или смеси на кожу их необходимо смыть керосином и наложить на обожженное место стерильную повязку с мазью против ожогов.

### Растворители (бензол, ксилол, толуол и др.)

2.44. Хранить растворители необходимо в исправной металлической и герметически закрытой таре.

2.45. Полученные для лабораторных опытов растворители должны использоваться по своему назначению.

Запрещается использовать растворители для промывки посуды, очистки одежды, мытья рук и пр.

2.46. Переливание растворителей должно производиться с помощью насосов, сифонов, специальных ведер (с крышками и носиком), воронок и других приспособлений.

2.47. При всех работах с растворителями должна быть исключена возможность обливания ими пола, тары и одежды работающих.

В случае значительного загрязнения спецодежды растворителями она должна быть заменена.

2.48. Работы с растворителями необходимо проводить в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

### Полимерные материалы (эпоксидные смолы, их отвердители,

пластификаторы, растворители и др.)

2.49. Все работы в лаборатории, связанные с приготовлением клея и полимерных растворов на основе эпоксидных смол, необходимо производить в изолированных помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией, или в вытяжном шкафу.

2.50. В случае непостоянного применения эпоксидных смол в небольших количествах допускается проведение работ со смолой в общем помещении, но на специально выделенных для этого рабочих местах, оборудованных местным отсосом воздуха.

2.51. При работе с эпоксидными смолами и отвердителями следует брать минимальное их количество (необходимое на рабочий день или для выполнения разового задания). Допускается хранить неотвержденные эпоксидные смолы в небольших количествах в хорошо закрытой таре в вытяжном шкафу.

2.52. Рабочие столы, на которых производится работа с применением эпоксидной смолы, должны быть покрыты прочной бумагой.

2.53. Для сбора бумаги, загрязненной смолой, и обтирочного материала в помещении должны быть установлены металлические ящики с крышками. В конце рабочего дня ящики следует очищать, а содержимое их сжигать в специально отведенных для этого местах.

2.54. В помещении для работы с полимерными материалами должны быть установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды. При умывальниках должно быть мыло, щетки, бумажные полотенца или салфетки.

2.55. В лабораторных помещениях, где проводятся работы с полимерными материалами, запрещается: принимать пищу, пользоваться открытым огнем (горелками, электроплитками с открытой спиралью и т.д.).

2.56. Попавшие на кожу полимерные материалы, клей или полимербетонную смесь необходимо немедленно удалить ветошью, а затем обработать пораженное место горячей водой с мылом, просушить и смазать жирной мазью на основе ланолина или вазелина.

2.57 Для защиты кожных покровов от воздействия смол, отвердителей и других полимерных материалов следует применять защитные пасты (мази) типа мази Селисского, ХИОТ-6, пасты Миколаи, ИЭД-1 и др.

2.58. Для предохранения глаз от попадания полимерных материалов следует работать в защитных очках. При попадании этих веществ в глаза их необходимо тщательно промыть водой.

2.59. Работников лабораторий, занятых приготовлением и распределением клеев и смесей на эпоксидной смоле, а также других полимерных материалов, необходимо обеспечивать защитной спецодеждой, состоящей из хлопчатобумажного комбинезона, защитных очков и резиновых перчаток.

2.60. Полимерные материалы, попавшие на рабочее место или инструмент, следует удалить ацетоном, а затем смыть теплой водой.

### Огне- и взрывоопасные вещества

2.61. Легковоспламеняющиеся и горючие смеси должны храниться в лаборатории в толстостенных банках (склянках) с притертыми пробками. Банки необходимо помещать в специальный металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. Ящик должен быть установлен на полу вдали от проходов и от нагревательных приборов, с удобным подходом к нему.

Вместимость стеклянной посуды для легковоспламеняющихся жидкостей не должна превышать 1 л; при большей вместимости она должна быть снабжена герметическими металлическими футлярами.

2.62. Категорически запрещается хранение в лабораторных помещениях низкокипящих веществ (ацетона, бензола, эфиров, спиртов и др.).

2.63. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует доставлять со складов в лабораторию в закрытой небьющейся посуде или в стеклянной посуде, помещенной в футляр.

2.64. Общий запас огнеопасных жидкостей, одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении, не должен превышать суточной потребности, а на рабочих местах - количества, необходимого непосредственно для выполнения разового задания.

2.65. Все работы с легковоспламеняющимися веществами и горючими жидкостями должны проводиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, при потушенных газовых горелках и выключенных электроприборах.

2.66. Перегонять и нагревать низкокипящие огнеопасные вещества (бензол, ацетон, бензин и др.) следует в круглодонных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла, на банях, заполненных водой, маслом или другими теплоносителями в зависимости от температуры кипения нагреваемого вещества. Категорически запрещается нагрев сосудов с находящимися в них низкокипящими огнеопасными жидкостями на открытом огне, а также на всех электронагревательных приборах.

2.67. Жидкости с высокой температурой кипения следует нагревать на электронагревательных приборах закрытого типа - колбонагревателях.

2.68. Вся аппаратура, применяемая для нагревания легковоспламеняющихся веществ, должна быть исправной; контакты электропроводов во избежание искрения должны быть припаяны.

2.69. Деревянные части вытяжных шкафов, в которых проводится работа с легковоспламеняющимися веществами, должны быть окрашены огнеупорным лаком или покрыты асбестовым картоном.

2.70. Запрещается выливать горючие жидкости в канализацию, их следует собирать в специальную герметично закрывающуюся тару, которую в конце рабочего дня необходимо удалять из лаборатории для регенерации или уничтожения.

2.71. При случайных проливах огнеопасных жидкостей необходимо немедленно выключить газовые горелки и нагревательные приборы, место пролива засыпать песком, загрязненный песок собирать деревянной лопатой или совком.

2.72. В случае воспламенения горючей жидкости необходимо:

немедленно выключить газовые горелки, электронагревательные приборы и вентиляцию;

применить необходимые для данного случая средства тушения пожара, расположение которых должны знать все работающие;

вынести из помещения все сосуды с огнеопасными веществами.

2.73. Пламя следует гасить следующими средствами:

при загорании жидкостей, смешивающихся с водой, - любыми огнетушителями, струей воды, песком, асбестом или суконным одеялом;

при загорании жидкостей, не смешивающихся с водой, - углекислотными, порошковыми огнетушителями, песком, покрывалами;

при возгорании деревянных частей - любыми огнегасящими средствами.

2.74. При перегонке горючих веществ следует сначала пустить воду в холодильник, и, только убедившись, что поток воды установился, можно включить нагреватель.

В ходе перегонки необходимо постоянно следить за процессом и за работой холодильника.

## 3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

### Прессы

3.1. К работе на прессах следует допускать лиц, прошедших специальное обучение и испытания и обладающих практическими навыками в пользовании ими.

3.2. Перед работой на прессе необходимо убедиться в его исправности. Исправность устанавливается путем внешнего осмотра и опробования.

3.3. Прессы должны иметь:

паспортную табличку с краткой технической характеристикой;

таблицу с указанием точек, периодичности и сорта смазки;

надписи или знаки к каждой кнопке и рукоятке, указывающие их назначение и действия, осуществляемые при их нажатии или перемещении;

световые сигналы, показывающие, на какой из режимов работы пресса переключена система управления;

кнопку "СТОП", выполненную из материала красного цвета.

3.4. При работе на прессах должны выполняться только те операции, для которых прессы предназначены.

3.5. Станины и наружные выступающие части прессов не должны иметь острых углов и заусениц.

3.6. Доступные для случайного прикосновения движущиеся и вращающиеся части прессов, если они являются источником опасности, необходимо снабжать сплошным или сетчатым ограждением. Ограждения следует подвешивать на петлях или шарнирах.

3.7. Устанавливать прессы в помещении необходимо так, чтобы естественный свет падал сзади машины. Устройства местного освещения должны обеспечивать освещенность на рабочих поверхностях в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию естественного и искусственного освещения.

3.8. Вертикальные гидравлические прессы должны быть снабжены устройством, предотвращающим произвольное опускание подвижной траверсы под действием собственного веса при падении давления в сети, разрыве трубопровода высокого давления и других неполадках.

3.9. Подход трубопроводов высокого давления необходимо производить со стороны, противоположной рабочему месту оператора пресса. При невозможности соблюдения указанного требования трубопроводы должны закрываться прочными кожухами.

3.10. Подъем и перемещение цементобетонных образцов при испытаниях допускается вручную при условии соблюдения установленных предельных норм подъема и перемещения тяжестей. Для перемещения образцов массой более 50 кг для мужчин и 20 кг для женщин, а также для их подъема на высоту более 3 м необходимо применять подъемные механизмы.

3.11. Образцы для испытания под пресс необходимо устанавливать и закреплять так, чтобы была исключена возможность их смещения, падения или каких-либо других нарушений технологического процесса во время испытаний.

3.12. Наблюдение за ходом нагружения образца при испытаниях необходимо производить в защитных очках.

Все детали гидравлических прессов (цилиндры, трубопроводы и т.п.), находящиеся под давлением, необходимо подвергать периодическим освидетельствованиям и испытаниям согласно инструкциям по монтажу и эксплуатации прессовых установок.

### Лабораторные вибростолы (виброплощадки)

3.13. Фундамент вибростола с вертикально направленными колебаниями не должен передавать вибрацию на пол и рабочее место.

3.14. Резьбовые и другие соединения, применяемые в конструкции вибростолов, должны обеспечивать надежное крепление деталей в условиях вибрации.

3.15. При уплотнении бетонной смеси необходимо так устанавливать и закреплять форму на площадке вибростола, чтобы можно было свободно подходить к ней, не касаясь вибрирующих частей. Уплотнять бетонную смесь в форме без ее крепления к площадке вибростола запрещается.

3.16. Формы для изготовления цементобетонных образцов должны иметь прочные и удобные ручки для подъема и переноски. Перед укладкой бетонной смеси в формы необходимо проверить исправность форм. Стенки форм должны быть прочно закреплены.

3.17. Для защиты работающих от воздействия шума при работе вибростола необходимо применять вкладыши противошумовые из материала ФПП-III "Беруши" (Т2-95-156-73).

### Лабораторные мешалки

3.18. Передвижные лабораторные бетономешалки должны прочно закрепляться на месте установки, для чего ходовые колеса охватываются колодками на болтах.

3.19. Бетонную смесь для образцов необходимо приготовлять в исправных, отрегулированных бетономешалках, при этом число оборотов должно соответствовать указанным в паспорте. Перед пуском необходимо осмотреть мешалку, проверив, нет ли в ней посторонних предметов. При работе мешалки следует не допускать распыления материалов.

3.20. Все зубчатые, цепные и ременные передачи, а также выступающие вращающиеся части мешалок должны ограждаться съемными кожухами.

3.21. Все электропровода мешалок должны быть уложены на уровне пола или на высоте не более 2 м и заключены в газовые трубы или деревянные короба. Провода не должны мешать управлению мешалкой. При ремонте мешалки должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения на электродвигатель.

При выключенной мешалке смесительный барабан необходимо устанавливать в наклонное положение.

3.22. Очищать барабан или смесительную камеру, а также производить оценку качества приготовленной смеси необходимо только после остановки мешалки, убедившись в том, что она не может быть пущена.

3.23. При работе с мешалкой запрещается:

открывать люки и крышку во время приготовления смеси;

ускорять выгрузку смеси из барабана введением в него во время вращения каких-либо предметов;

вводить руки в смесительный барабан во время его вращения;

пускать мешалку с плохо закрепленными ограждениями или без ограждений;

надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять цепные или ременные передачи непосредственно руками или при помощи не предназначенных для этого приспособлений.

### Лабораторные дробилки

3.24. Во избежание выброса загружаемого материала из зева дробилки во время дробления необходимо загрузочные отверстия камнедробилок ограждать сверху и с боков.

3.25. При колке и дроблении камня для изготовления образцов работник лаборатории должен быть в защитных очках, иметь брезентовый фартук и рукавицы. При сухом рассеве минеральных порошков, их помоле необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.

3.26. Работающим с лабораторными дробилками запрещается:

проталкивать материал в загрузочное отверстие рукой или ногой;

нагибаться над приемным отверстием дробилки и извлекать заклинившиеся куски материала при ее работе;

работать на дробилке при отсутствии защитных ограждений движущихся частей, ослабления шкивов и крепежных болтов;

регулировать во время работы дробилки разгрузочную щель;

надевать на ходу ременные передачи и производить чистку и смазку механических передач.

### Полочные барабаны

3.27. Для уменьшения шума при работе полочного барабана его необходимо помещать в легкооткрывающийся звукоизолированный кожух.

3.28. Перед включением полочного барабана необходимо проверить надежность крепления барабана на валу, болтовых соединений и стоек барабана к раме, отсутствие внутри барабана посторонних предметов.

3.29. При вращении барабана работающий должен находиться за барьерным ограждением. При выгрузке материалов из полочного барабана необходимо работать в рукавицах.

3.30. При работе запрещается:

включать полочный барабан с открытой или неплотно закрытой откидной крышкой;

касаться руками вращающихся частей барабана до его полной остановки;

превышать указанную в паспорте скорость вращения полочного барабана.

### Весы лабораторные

3.31. Весы должны быть установлены устойчиво, на ровной поверхности, без перекосов.

При взвешивании необходимо выполнять следующие требования:

гири класть на правую чашу весов, а груз - на левую;

не класть порошкообразные, горячие и пачкающие материалы непосредственно на чашу весов (для этого следует использовать взвешенную тару);

не превышать указанной на весах допустимой нагрузки;

гири на чашку весов накладывать, начиная с более крупных, постепенно переходя к самым мелким;

груз и гири класть на весы плавно;

не оставлять на весах груз и гири на продолжительное время.

3.32. Взвешивание сильно пахнущих и токсичных веществ необходимо проводить только в вытяжном шкафу.

## 4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ

ПРИБОРАМИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

4.1. При работе с электронагревательными приборами и электрооборудованием следует руководствоваться требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора СССР.

Техническое состояние электропроводки и электрооборудования лаборатории, предусмотренных для целей освещения, электропривода и питания нагревательных приборов должно соответствовать требованиям приведенных документов.

4.2. Включение в сеть вновь приобретенных приборов и электрооборудования, а также увеличение числа электронагревательных приборов и электроосветительных точек следует производить только с разрешения энергетика дорожной организации.

4.3. Нагревательные приборы, находящиеся в эксплуатации в дорожно-строительных лабораториях, должны ежедневно осматриваться и очищаться от грязи и пыли обслуживающим персоналом.

4.4. Электронагревательные приборы должны иметь постоянное место с достаточной тепловой изоляцией снизу и со стороны стен. В качестве изоляционного материала необходимо использовать асбест, керамические плиты и другие диэлектрические и огнестойкие материалы. Столы для нагревательных приборов необходимо устанавливать рядом с вытяжными шкафами.

4.5. Включать электроприборы в сеть необходимо только при помощи рубильников, магнитных пускателей, выключателей и штепсельных вилок, предназначенных для соответствующих силы тока и напряжения. Электронагревательные приборы мощностью более 1 кВт должны включаться через реостаты.

Перед тем как включить прибор, ручку реостата необходимо поставить в нулевое положение, а после включения постепенно, по мере нагрева перемещать ее в сторону увеличения нагрузки.

4.6. Перед включением муфельных, тигельных и других электрических печей необходимо убедиться в полной их исправности и в отсутствии внутри посторонних предметов.

4.7. Лабораторное оборудование необходимо немедленно выключать:

в случае прекращения подачи электроэнергии во время работы;

при прекращении работы;

при любой отлучке работающего с места работы;

при перемещении оборудования на другое место.

4.8. При нагревании или прокаливании веществ, способных разбрызгиваться, необходимо пользоваться защитными очками.

4.9. При нагреве огнеопасных веществ на водяной бане следует вначале нагреть баню, затем отключить нагрев и нагреваемый сосуд с огнеопасным веществом погрузить в воду с температурой не выше 60 - 70 °C. Во время работы необходимо следить, чтобы уровень воды в бане не опускался ниже допустимого.

4.10. Масляные бани необходимо предохранять от перегрева.

Воспламенившиеся масляные бани необходимо тушить, закрывая их листом асбеста или добавляя в сосуд с горящим маслом порцию холодного масла.

4.11. В случае загорания проводов или электроприборов необходимо их немедленно обесточить и тушить огонь при помощи сухого углекислотного огнетушителя или покрывала из асбеста.

4.12. При пользовании нагревательными приборами, работающими на жидком топливе (примусы, керогазы, керосинки, спиртовки и др.), не следует допускать их перегрева. При длительной работе необходимо охлаждать резервуар прибора, обкладывая его асбестом, смачиваемым водой, или периодически выключать прибор.

4.13. При использовании газовых нагревательных приборов следует руководствоваться требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве населенных пунктов и при использовании газа промышленными, коммунальными и бытовыми потребителями" Госгортехнадзора.

4.14. На вводе в помещение в доступном для обслуживания и освещенном месте должно быть установлено отключающее устройство (запорный кран).

Газопроводы в помещении следует прокладывать в местах, исключающих их повреждение.

4.15. Газопроводы, подведенные к рабочим столам и вытяжным шкафам, должны иметь краны, позволяющие включать отдельные горелки. Краны следует располагать у передних краев столов и шкафов таким образом, чтобы исключить возможность случайного их открытия.

4.16. Зажигая газовую горелку, необходимо сначала зажечь спичку, поднести ее к горелке, а затем осторожно открывать газовый вентиль.

4.17. При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно закрыть все краны у газовых горелок, выключить все электрические нагревательные приборы, открыть окна для проветривания помещения и устранить утечку газа, используя для обнаружения ее места мыльный раствор.

4.18. При работе с нагревательными приборами запрещается:

устанавливать нагревательные приборы в лабораториях, где в ходе проводимых работ образуются взрывоопасные смеси;

на столах и в вытяжных шкафах с нагревательными приборами иметь легковоспламеняющиеся вещества в количествах, больших, чем необходимо для анализа;

подключать к одной розетке несколько нагревательных приборов, суммарная мощность которых превышает допустимую мощность проводки или пускового устройства;

включать электрические нагревательные приборы в сеть с напряжением 380/220 В при отсутствии надежного заземления;

использовать электрические печи без термометра;

нагревать вещества выше допускаемых для них температур во избежание взрыва или воспламенения;

заменять перегоревшие предохранители проволокой (так называемыми "жучками");

нагревать закупоренными любые сосуды, кроме специально предназначенных для этой цели;

нагревать вещества в водяной бане без воды;

применять для нагревательных приборов сорта топлив, не указанные в инструкции по эксплуатации;

иметь вблизи нагревательных приборов даже небольшие количества огнеопасных веществ (бензин, бензол, керосин и др.);

применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов и приборов;

пользоваться неисправными газопроводами, горелками, приборами и арматурой;

уходить с рабочего места, оставляя без присмотра работающие нагревательные приборы;

прикасаться к раскаленным предметам (тиглям, печам, стеклянным трубкам и т.п.) незащищенными руками.

## 5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДОЙ

5.1. При нагревании не следует ставить стеклянную посуду непосредственно на огонь. Нагревание необходимо вести в песчаных банях, на закрытых керамических плитках или через асбестовую сетку. Не следует ставить горячую посуду непосредственно на непокрытые столы. Для этой цели необходимо пользоваться асбестовой бумагой.

5.2. Для разогрева битумов необходимо применять эмалированную посуду, для заполнителей (песка, гравия, щебня) - металлические ведра, банки с ручками, а также противни различного размера.

5.3. Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать последнюю так, чтобы отверстие было направлено в сторону от себя и соседей по работе.

При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем или другими материалами, сосуд при этом необходимо держать обеими руками: одной за дно, а другой за горловину. Большие химические стаканы с жидкостью необходимо поднимать только двумя руками так, чтобы отогнутые края стакана опирались на указательные пальцы.

5.4. При закрывании тонкостенного сосуда пробкой следует держать его за верхнюю часть горла как можно ближе к пробке, руки при этом должны быть защищены полотенцем.

5.5. При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающимися выделением тепла, следует пользоваться термостойкой стеклянной или фарфоровой посудой.

5.6. Во избежание травмирования при резке стеклянных трубок, сборке и разборке приборов и деталей, изготовленных из стекла, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

трубки небольшого диаметра ломать после нарезки их напильником или специальным ножом для резки стекла, защищая руки полотенцем;

вставляя стеклянные трубки в резиновые пробки или трубки, предварительно смачивать их края водой, глицерином или вазелиновым маслом;

вставляя стеклянные трубки в резиновые пробки или трубки, предварительно оплавлять их острые края, а затем смачивать водой, глицерином или вазелиновым маслом.

5.7. При сборке стеклянных приборов и аппаратов необходимо помещать между стеклянными деталями и в местах крепления на штативах или держателях эластичные прокладки (асбест, резина, кожа).

5.8. Для предохранения поломки приборов и проливания вредных и горючих веществ выступающие стеклянные части аппаратуры должны иметь ограждение.

5.9. Стеклянные и кварцевые сосуды, предназначенные для работы под давлением или разрежением, должны быть предварительно испытаны.

5.10. Работы, при проведении которых возможно бурное течение процесса с разбрызгиванием горючих или вредных веществ, а также работы, проводимые под давлением или разрежением, необходимо выполнять в вытяжных шкафах на противнях. Исполнитель в этом случае должен одевать защитные очки, резиновые фартук и перчатки.

5.11. При работе с лабораторной посудой запрещается:

оставлять неиспользованными какие-либо вещества в посуде без соответствующей надписи;

оставлять посуду не промытой от кислот, щелочей, вредных, горючих веществ и растворителей;

мыть посуду без полного предварительного удаления из нее остатков кислот, щелочей и токсических веществ;

пользоваться лабораторной посудой для хранения пищевых продуктов и приема пищи;

пользоваться надбитой или треснувшей посудой;

применять стеклянные сосуды, стенки которых покрыты накипью, или нагревать сосуды с осадком, осевшим на дно.

5.12. Надбитую стеклянную посуду следует оплавлять на паяльной лампе, а если это невозможно, то ее следует заменить новой.

## 6. ПРАВИЛА ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

6.1. При несчастном случае необходимо немедленно вызвать врача или отправить пострадавшего в медицинский пункт. О случившемся следует поставить в известность заведующего лабораторией или руководителя работ.

6.2. При термических ожогах пораженное место следует смочить этиловым спиртом, раствором марганцовокислого калия или сделать повязку с мазью от ожогов. При обширных ожогах, а также в случае прилипания кусков одежды к телу пострадавшего, помощь должна оказываться только медицинским персоналом.

6.3. При загорании одежды следует погасить пламя, накинув шерстяную или асбестовую ткань, а затем раздеть пострадавшего.

6.4. При химических ожогах необходимо удалить с кожи вещество, вызвавшее ожог, промыть пораженные места обильным количеством воды и обработать нейтрализующими веществами. При ожогах кислотой глаз, их следует промыть водой, а затем 3%-ным раствором бикарбоната натрия, вызвать врача или отправить пострадавшего в медицинский пункт.

6.5. При отравлении необходимо вынести пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, отправить в медицинский пункт или, создав пострадавшему покой и ограничив в движениях, вызвать к нему врача.

6.6. При попадании ядовитого вещества в жидком или твердом виде в желудочно-кишечный тракт необходимо вызвать у пострадавшего рвоту и, сообщив о случившемся врачу, действовать по его указаниям.

6.7. Если пострадавший не дышит, следует применять искусственное дыхание и давать вдыхать кислород.

6.8. При ранении необходимо остановить кровотечение, не допуская загрязнение раны и, не касаясь руками, смазать ее края йодом или спиртом, наложить стерильную повязку из индивидуального пакета и забинтовать. Запрещается прикладывать к ране землю, листья растений и промывать ее водой.

6.9. При открытом переломе необходимо предохранить рану от загрязнения (наложить повязку), остановить кровотечение, вызвать врача или отправить пострадавшего в медпункт.

6.10. При поражении электрическим током необходимо принять срочные меры по освобождению пострадавшего от его действия. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное время находился под током, то ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача.

При бессознательном состоянии, но сохранившемся дыхании, следует удобно уложить пострадавшего, расстегнуть одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Если пострадавший дышит редко и судорожно, необходимо делать искусственное дыхание.

## 7. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Ответственность за противопожарное состояние лаборатории, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий следует возлагать на заведующего лабораторией, а в его отсутствие - на лицо, исполняющее его обязанности.

7.2. Для тушения пожара в лаборатории необходимо иметь углекислотный и пенный огнетушители, асбестовую ткань, шерстяное одеяло или войлочную кошму, ящик с сухим песком, четыреххлористый углерод, лопаты или совки.

7.3. Пожарный инвентарь должен содержаться в исправном состоянии и находиться на видном и доступном месте. Все сотрудники лаборатории должны знать место его расположения и уметь им пользоваться.

7.4. Для хранения поступающих в лабораторию образцов, проб и др. должно быть отведено определенное место. Не следует даже кратковременно загромождать ими проходы в помещениях лаборатории.

7.5. Перед окончанием работы ответственный за противопожарное состояние лаборатории должен проверить:

закрыты ли газовые и водяные краны;

потушены ли горелки, выключены ли электродвигатели, электроплитки, приборы освещения и другие приборы;

убраны ли в склад или в установленное место легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также вредные и пожароопасные вещества;

произведена ли уборка помещения, удалены ли из ящиков обтирочные материалы и отработанные вещества.

Закрывать лабораторию по окончании работы без указанной проверки запрещается.

# ЛИТЕРАТУРА

| 1. | Типовое положение о строительных лабораториях. Госстрой СССР. М., Стройиздат, 1977 г. |
| --- | --- |
| 2. | Положение о лабораториях в организациях Главдорстроя Министерства транспортного строительства - 1970 г. |
| 3. | Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Издательство "Транспорт", 1978 г. |
| 4. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Издательство "Атомиздат", 1973 г. |
| 5. | Правила техники безопасности в газовом хозяйстве. М. Издательство "Недра", 1979 г. |
| 6. | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). М. Госстандарт - 1978 г. |
| 7. | К.А. Юдин. - Техника безопасности при работе с химическими веществами. Профиздат, 1964 г. |
| 8. | П.И. Воскресенский - Техника лабораторных работ. Издательство "Химия", 1970 г. |